Vyřizuje:	Jiří Pavlík

Telefon:	596 096 313

E-mail:		pavlik@nembo.cz

Datum:		01.06.2021

Výzva k podání nabídky

Vyzýváme Vás tímto v souladu se směrnici pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumín č. 9/R z 3.12.2018, účinné od 1.1.2019 a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek k podání nabídky na provedení zakázky malého rozsahu, která není zadávána v podmínkách zákona č. 134/2016 Sb. o  zadávání veřejných zakázek, na

„Smlouva na dodávku 30 ks postelí pro lůžková oddělení Bohumínské městské nemocnice, a.s., 2021“

Název zadavatele: Bohumínská městská nemocnice,a.s.

Adresa zadavatele: Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

IČ zadavatele: 26834022

Oprávněná osoba zadavatele: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, předseda představenstva

Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA, místopředseda předst.

Kontaktní osoba zadavatele: Jiří Pavlík, obchodně provozní manažer

Telefon: 596 096 313

E-mail: pavlik@nembo.cz www: www.nembo.cz

1. Předmět a rozsah nabídky

Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není Zadavatel povinen použít ustanovení zákona č.

134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a

Zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. Zadavatel současně upozorňuje, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem, které se týkají předmětu zakázky, neboť jsou obecně závazné. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem.

Předmět: Předmětem plnění veřejné zakázky je plnění na základě uzavřené kupní smlouvy, jejímž obsahem bude dodávka postelí pro lůžková oddělení Bohumínské městské nemocnice. Požadovaný počet postelí s příslušenstvím je 30 ks. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž dodání, instalace a předání všech potřebných dokladů vztahujících se k dodávanému zboží v českém jazyce (zejména prohlášení o shodě, návodu na použití, a to vždy včetně poskytnutí aktuální verze elektronicky).

2. Požadované parametry

Postele pro lůžkové oddělení (30 ks)

Provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010

Konstrukce

- Kovová konstrukce lůžka

- 4-dilná ložná plocha vyrobena z kovových lamel z důvodu snadného čištění a dlouhé životnosti

- Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami: bílý odstín

- Nárazová kolečka v rozích lůžka

- Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části i nožní části lůžka

- Eurolišty po obou stranách lůžka s plastovými háčky pro zavěšení

Výškové nastavení

- Zdvih lůžka pomoci elektromotoru minimálně o 39cm

- Zdvihový mechanismus pod ložnou plochou lůžka

- Nejnižší poloha ložné plochy max. 40 cm

Rozměry

- Šířka ložné plochy min. 85 cm

- Délka ložné plochy min. 200 cm

- Maximální vnější rozměry 97x 215 cm z důvodu prostorového rozmístění a transportu v prostorách Bohumínské městské nemocnice, a.s.

Nosnost

- Bezpečné zatížení lůžka minimálně 250 kg

Funkce

- Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru

- Polohování lýtkového dílu pomocí mechanického hřebene či lepší

- Polohování zádového dílu min. 70°, stehenního min. 38°, lýtkového min. 21°

- Systém autoregrese pro eliminaci tlaku a střižných sil při polohování zádového a stehenního dílu

- Autoregrese zádového dílu min. 12 cm, autoregrese nožního dílu min. 6 cm

- Integrované prodloužení ložné plochy min. o 20cm

- CPR zádového dílu dobře dostupné z obou stran lůžka

Čela lůžka

- Vyjímatelná plastová čela s barevnou výplní

- Čela s mechanickou aretací proti samovolnému vytrhnutí

- Aretační systém červeně nebo zeleně zvýrazněn pro lepší orientaci při odnímaní čela

Zábrany/postranice

- Postranice min. ve 3/4 ložné plochy lůžka, kovové, lakované, sklopné podélně s ovládáním pod úrovní ložné plochy v nožní části lůžka (mimo dosah pacienta)

- Zábrany odnímatelné bez použití nářadí

Ovladač

- Ruční (pacientský) ovladač s podsvícením, integrovanou lampičkou, s barevně odlišenými funkcemi pro polohovaní a ochranou proti nechtěnému polohování pomocí tlačítka + možnost uzamknutí jednotlivých funkcí ovladače pomocí klíče

Kolečka, brzdy

- Kolečka o průměru min. 150mm

- Centrální brzda koleček se směrovou aretací ovládaná pomocí dvou nožních pedálů

- Kolečka uložená z důvodu bezpečnosti pod ložnou plochou lůžka

Příslušenství lůžka :

- kovová lakovaná hrazda

- plastová hrazdička s nastavitelným popruhem

Matrace zajišťující prevenci vzniku dekubitu do 3. stupně

- jednostranná antidekubitní matrace dělená do 5 anatomických zón s viskoelastickou paměťovou pěnou

- rozměr matrace 200x85x12 cm

- Nosnost 200 kg

- Skladba matrace: 	jádro matrace HR pěna

zádová část + sakrální část z viskoelastické paměťové pěny

- Potah: potah vhodný k použití ve zdravotnictví, materiál kombinace PES a PUR, pružnost v příčném a podélném směru

- Potah snímatelný se zipem do tvaru písmene „L“ s ochranou proti vniknutí tekutiny.

- Potah pratelný na 95C, dezinfikovatelný, anti-bakteriální, anti-alergický, paropropustný, voděodolný, polyesterový úplet.

Zadavatel požaduje záruku v délce 36 měsíců na lůžka a jejich součásti vyjma matrace a záruku v délce 24 měsíců na matrace.

Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník je povinen předložit předmět nabídky do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.

3. Lhůta plnění

Termín je do 4 týdnů od podepsání kupní smlouvy.

4. Zadávací podmínky

Požadované technické specifikace jsou stanoveny dle požadavků zadavatele v bodu 2. této výzvy.

Místem plnění veřejné zakázky je areál Bohumínské městské nemocnice a.s. pod adresou Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín.

Prohlídka místa plnění není pro předmět plnění zakázky nezbytná, a proto nebude organizována.

Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se všemi zadávacími podmínkami, sděleními ve výzvě, upozornit na jejich případné nedostatky nebo chyby a vyjasnit si ještě před podáním nabídky případné nejasnosti. Součástí nabídky budou i požadavky uchazeče na objednatele. Na dodatečné požadavky ze strany prodávajícího nebude brán zřetel.

5. Obsah a forma nabídky

Předložená nabídka musí podána v českém jazyce a obsahovat:

- nabídkovou cenu za požadované množství postelí, tj. 30 ks lůžek pro lůžková oddělení (celková cena bude uvedena bez i včetně DPH).  Nabídková cena bude rovněž uvedena v Krycím listu (Příloha č.1)

- přesnou technickou specifikaci a cenu nabízených elektrických polohovatelných lůžek, a to včetně matrací a jejich potahu (zařízení i veškeré příslušenství musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů)

- Vyplněnou Kupní smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat za uchazeče (Příloha

č. 2)

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 3)

- prohlášení o shodě nabízeného předmětu VZ (CE značka- CE Conformity Declaration)

- veškeré další potřebné doklady opravňující uchazeče k dodávkám předmětu plnění

- název a přesnou adresu uchazeče, IČO, DIČ a bankovní spojení

- jméno zodpovědné pracovníka pro případné další jednání včetně uvedení telefonního a mailového spojení

6. Požadavky na zpracování cenové nabídky

Nabídková cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH

Uchazeč je povinen zahrnout do ceny veškeré předpokládané náklady na komplexní realizaci, včetně dopravy, montáže a dokladů k jednotlivým přejímacímu řízení.

Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky.

Maximální přípustná nabídková cena je 750 000,- Kč bez DPH.

7. Místo a lhůta pro podání nabídky

Nabídky prosíme podat elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, který je implementován na profilu zadavatele https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html – a to do 21.6.2021 do 8°° hodin.

Nabídky předložené po uplynutí soutěžní lhůty nebudou přijaty.

8. Hodnocení

Ve výběrovém řízení budou jednotlivé nabídky hodnoceny podle jediného kritéria a tím je nejnižší nabídková cena.

Způsob výběru nejvhodnější nabídky a hodnocení předložené nabídky je výhradně záležitostí zadavatele.

Vyhodnocení bude provedeno dne 21.06.2021. Všichni účastníci budou o výsledku řízení informováni prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, který je implementován na profilu zadavatele https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html.

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 60 kalendářních dní a počíná běžet první den následující po dni skončení lhůty pro podání nabídek.

Vybraní uchazeči, jejichž nabídky se umístí na prvém až třetím místě, budou svými nabídkami vázáni do doby uzavření rámcové smlouvy.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni rámcové smlouvy, vyjma ceny (celkové i za jednotlivá lůžka) a termínu splnění dílčích dodávek, které budou závazné podle nabídky.

9. Jiné podmínky

Zadavatel je oprávněn soutěž kdykoliv zrušit, nebo nevybrat žádného uchazeče.

Odvolat nebo zrušit veřejnou zakázku je zadavatel oprávněn kdykoliv v průběhu, před zahájením nebo ukončením výběrového řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení veřejnou zakázku změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to písemně a všem účastníkům výběrového řízení shodně.  Dále si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu o dílo pouze na část předmětu plnění.

Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník řízení je požadovaný předmět povinen předložit do pěti (5) pracovních dnů od předložení nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel nehradí.

Přílohy

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

MUDr. Svatopluk Němeček MBA			Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA

předseda představenstva				místopředseda představenstva