Kateřina Vacková

Dräger Medical s.r.o.

IČO: 267 00 760

Anesteziologický přístroj s monitorem vitálních funkcí 2022

Odpověď na dotazy – úprava a doplnění zadávací dokumentace

1. Zadavatel požaduje:

• přístroj je vybaven vlastním kompresorem – nevyžaduje přívod stlačeného vzduchu

Ale zároveň požaduje:

• elektronicky řízený ventilátor s pohonem na AIR - systém stoupajícího měchu ve válci ve výdechu v zorném poli anesteziologa s ventilačními režimy:

Bude Zadavatel akceptovat elektronicky řízený ventilátor s elektrickým pohonem, který je nezávislý na přívodu medicinálních plynů a tím výrazně snižuje spotřebu těchto med. plynů, neboť plyny jsou spotřebovávaný pouze pro ventilaci pacienta, nikoliv i pro samotný pohon přístroje? Anestezie se zajišťuje pomocí směsi čistého kyslíku a vzduchu (medicinální stlačený vzduch) nebo čistého kyslíku a oxidu dusného s příměsí prchavých anestetik. V případě absence AIR, pacientovi se může podávat inhalačně O2/N2O. V případě výpadku medicinálních plynů je možno dokončit anestezii(ventilaci) pacienta okolním vzduchem.

Akceptujeme elektronicky ventilátor s elektrickým pohonem, nezávislým na přívodu plynů, vak ve válci je skrytý.

2. Zadavatel požaduje:

• systém současného uchycení dvou odpařovačů Interlock/Selectatec vč. odpařovačů - 1 ks sevoflurane a 1 ks isoflurane, oba s klíčovaným plněním

Zadavatel opravdu požaduje 1ks Sevofluran odpařovače a 1 ks Isofluran? Isofluran se v současné době u humánní inhalační anestezie nepoužívá.

Považujeme za vhodné možnost uchycení dvou odpařovačů. V dodání požadujeme jeden a sice Sevofluranový.

3. Zadavatel požaduje:

• grafické trendy min.24hodin, pro parametry: TVe, MV, PPeak, FiO2, EtCO2, Plat, PEEP, Pmean, Frek, BIS, se zobrazením min. 2 parametrů současně

• tabulka trendů min.24hodin, pro parametry: TVe, MV, PPeak, FiO2, EtCO2, Plat, PEEP, Pmean, Frek, BIS, se zobrazením všech parametrů současně

Na základě informací v současné době neexistuje na trhu anesteziologický přístroj, který má zobrazení BIS parametrů na ventilátoru. Bude Zadavatel akceptovat zobrazení BIS parametrů v monitoru VF, vzhledem k tomu, že se jedná o modul, který je standardně zobrazován na monitoru VF.

BIS parametry ventilátoru akceptujeme v monitoru VF.

4. Zadavatel požaduje:

• modul plynová analýza (Insp/Exp) s příslušenstvím (uživatel musí mít volbu instalace modulu plynové analýzy: monitor/anest. přístroj dle aktuální klinické potřeby), rychlost vzorkování 100-200ml/min: O2 (paramagnetické), N2O, CO2, inhalační anestetika (autom.identifikace), MAC dle věku pacienta, alarmy plynové analýzy: insp. Horní/dolní a exp. horní/dolní pro CO2, N2O,AA, O2

Bude zadavatel akceptovat měření a zobrazení všech výše uvedených parametrů v anesteziologickém přístroji, nikoliv v monitoru?

Akceptujeme možnost měření parametrů uváděných v bodě 4. v anesteziologickém přístroji

5. Zadavatel požaduje:

• proudová odsávačka bronchů s příslušenstvím

Jaký systém bronchiálního odsávání zadavatel požaduje? Jedná se o připojení odsávačky k Vacuum, nebo O2, vzhledem k absenci AIR?

Odsávačka hnaná kyslíkem.

6. Zadavatel požaduje:

• tlakový trigger - 20 až - 1 cm H2O

Na základě zkušeností během podávání anestezie, je u anest. přístrojů standardem měření a zobrazení pouze Flow Triggeru. Bude Zadavatel akceptovat pouze Flow trigger, který je v praxi považován za citlivější a výrazně snižuje pacientovo inspirační úsilí?

Flow trigger bude akceptován.

7. Zadavatel požaduje:

• veškeré moduly a příslušenství kompatibilní se stávajícími anesteziologickými přístroji a monitorovacím systémem na ARO z důvodu vzájemné datové kompatibility pro budoucí napojení do NIS, pro budoucí možnost náhledu na anesteziologické přístroje z centrální stanice ARO

Bude zadavatel akceptovat přístroj jiného dodavatele? Tento parametr dokáže splnit pouze jeden dodavatel. Anesteziologický přístroj i monitor je možné do budoucna propojit do NIS.

Přenosný monitor , který nemusí být kompatibilní se současným monitorovacím systémem mezioborové JIP, EKG křivka tří svodová.

……………………………………………………………………………………………..

MUDr. Petr Beneš, primář Operačních sálů a ARO