| „Modernizace RTG v Bohumínské městské nemocnici, a.s., 2022“ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pro podrobné, číselně uvedené a neomezené (min./max. hodnotou) technické údaje platí toleranční pole +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, pokud není uvedeno jinak. Tzn., že zadavatel připouští u jednotlivých číselných hodnot použitých ve specifikaci parametrů přístrojového vybavení toleranční rozsah (odchylku) +/- 10 %, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) tyto hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pro číselné hodnoty v uzavřeném číselném intervalu min./max. platí že minimální/resp. maximální hodnota je uzavřená, tzn., že dodavatel může nabídnout pouze větší u min. požadované hodnoty resp. nižší u max. požadované hodnoty. |  |  |  |
| Rameno RTG lampy |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana) |
| Pohyb závěsu – podélný (min. 3250 mm) |  |  |  |
| Pohyb závěsu – příčný (min 2200 mm) |  |  |  |
| Vertikální pohyb (min. 1500 mm) |  |  |  |
| Rotace RTG lampy kolem horizontální osy (min. ± 180°) |  |  |  |
| Rotace RTG lampy kolem vertikální osy (min. ± 180°) |  |  |  |
| Elektromagnetické brzdy |  |  |  |
| Zobrazení aktuálního SID od vyšetřovacího stolu a náklonu RTG lampy na kolimátoru, nebo na rameni |  |  |  |
| Možnost snímkování na nemocničním lůžku |  |  |  |
| Ochrana proti záměně pracoviště |  |  |  |
| RTG generátor a RTG lampa |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce |
| Vysokofrekvenční RTG generátor s výkonem min. 50 kW |  |  |  |
| Rozsah napětí min. 40 - 150 kV |  |  |  |
| Rozsah proudu min. 600 mA |  |  |  |
| Malé ohnisko max. 0,6 mm |  |  |  |
| Velké ohnisko max. 1,2 mm |  |  |  |
| Tepelná kapacita anody min. 300 kHU |  |  |  |
| Vysokofrekvenční RTG generátor s výkonem |  |  |  |
| Připojení ke stávajícím ionizačním komůrkám |  |  |  |
| Předvolba expozičních programů pro orgány APR |  |  |  |
| Měření celkové plošné dávky RTG záření na pacienta podle „Atomového“ zákona, DAP metr, automatický přenos do PACS |  |  |  |
| Připojení ke stávající světelné cloně |  |  |  |
| Připojení ke stávajícímu vertigrafu |  |  |  |
| Připojení ke stávajícímu vyšetřovacímu stolu |  |  |  |
| Bezdrátový detektor pro vyšetřovací stůl |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce |
| Bezdrátové a přenosné provedení detektoru při vyjmutí ze stolu |  |  |  |
| Velikost detektoru s aktivní plochou min. 42,5 x 42,5 cm |  |  |  |
| Materiál scintilační vrstvy CsI |  |  |  |
| Hloubka šedi při A/D konverzi min. 16 bit |  |  |  |
| Rozlišení - velikost bodu max. 140 µm |  |  |  |
| DQE (0,05 lp/mm) min. 65 % |  |  |  |
| Ochrana proti vniknutí tekutin |  |  |  |
| Nosnost detektoru min. 150 kg |  |  |  |
| Náhled snímku max. 3 sec |  |  |  |
| Plný snímek max. 5 sec |  |  |  |
| Náhradní baterie s dobíjecí stanicí (min. 2 ks náhradních baterií) |  |  |  |
| Detektor pro vertigraf |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce |
| Provedení fixní - kabelové |  |  |  |
| Velikost detektoru s aktivní plochou min. 42,5 x 42,5 cm |  |  |  |
| Scintilátor - CsI |  |  |  |
| Hloubka šedi při A/D konverzi min. 16 bit |  |  |  |
| Rozlišení - velikost bodu max. 140 µm |  |  |  |
| DQE (0,05 lp/mm) min. 65 % |  |  |  |
| Náhled snímku max. 3 sec |  |  |  |
| Plný snímek max. 5 sec |  |  |  |
| Akviziční stanice |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce |
| LCD monitor s úhlopříčkou min. 22" |  |  |  |
| Rozlišení monitoru min. 1920x 1080 |  |  |  |
| Jas min. 300 cd/m2 |  |  |  |
| Operační systém min. Windows 10 Pro |  |  |  |
| Vnitřní paměť min. 15000 snímků |  |  |  |
| SW vybavení pro statistickou analýzu vyřazených snímků |  |  |  |
| SW obsahující základní nástroje pro úpravu obrazu, jako ořez, rotace, překlopení, zvětšení, anotaci a nástroje pro úpravu obrazu v DICOM křivce – světelnost, kontrast, ostrost a další. |  |  |  |
| SW s přednastavenými hodnotami pro postprocessing obrazu jednotlivých anatomických struktur a protokoly s expozičními a projekčními parametry jednotlivých vyšetření s možností úprav |  |  |  |
| Zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export prostřednictvím DICOM |  |  |  |
| Nastavení expozičních parametrů manuálně nebo automaticky prostřednictvím AEC |  |  |  |
| Požadavky na specifikaci připojeni do PACS / NIS |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce |
| Komunikace protokolem DICOM verze 3.0 nebo novějším (min. Export, Storage, Query, Retrieve, Print, Modality Worklist, MPPS, RDSR) |  |  |  |
| Stavba |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce |
| Veškeré náklady spojené s deinstalací, přesunem a případnou likvidací stávajícího zařízení |  |  |  |
| Veškeré náklady spojené s nutnými stavebními úpravami spojenými s instalací nové technologie |  |  |  |
| Elektrický rozvaděč |  |  |  |
| Servis zařízení |  |  |  |
| Záruční doba (min. 24. měsíců) |  |  |  |

V 		,dne

Podpis