| Endoskopická technika pro BMN a.s. POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pro podrobné, číselně uvedené a neomezené (min./max. hodnotou) technické údaje platí toleranční pole +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, pokud není uvedeno jinak. Tzn., že zadavatel připouští u jednotlivých číselných hodnot použitých ve specifikaci parametrů přístrojového vybavení toleranční rozsah (odchylku) +/- 10 %, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) tyto hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pro číselné hodnoty v uzavřeném číselném intervalu min./max. platí že minimální/resp. maximální hodnota je uzavřená, tzn., že dodavatel může nabídnout pouze větší u min. požadované hodnoty resp. nižší u max. požadované hodnoty. |  |  |  |
| LCD monitor min. 31,5“ |  |  |  |
|  | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana) |
| Úhlopříčka minimálně 31,5“. |  |  |  |
| HDTV rozlišení obrazu. |  |  |  |
| Minimální kontrast 1000:1. |  |  |  |
| Antireflexní úprava. |  |  |  |
| Certifikace MDE. |  |  |  |
| Zavěšení – 100 mm VESA/WVESA. |  |  |  |
| Videoprocesor |  |  |  |
|  | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce |
| Základní funkce: automatická regulace intenzity světla, nastavení velikosti zobrazení, elektronické zvětšení obrazu, zvýraznění obrazu, možnost nastavení barevného odstínu a kontrastu, nastavení pacientských dat, identifikace používaného endoskopu, archivace obrázků, záloha nastavení systému do paměti. |  |  |  |
| Zobrazení s vysokým rozlišením odpovídajícím HDTV 1920 x 1080p. |  |  |  |
| Podpora optických zobrazovacích metod: - musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. - musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti zobrazují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů. - musí umožnit funkci zvýraznění tkáňových struktur s možností digitálního nastavení až 10 kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti - musí umožnit zobrazení endoskopického obrazu a obrazu zvýrazněných tkáňových struktur současně |  |  |  |
| Funkce obraz v obraze a překrývání obrazu. |  |  |  |
| Ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice. |  |  |  |
| Obrazové výstupy: 2xHD-SDI, 2xDVI-D, DVI-I, RGB TV, S-Video, Video. |  |  |  |
| Možnost připojení jednotky pro umělou inteligenci umožňující detekci a charakteristiku lézí v trávicím traktu včetně funkce záznamu videosekvencí min. 30 hodin v rozlišení full HD |  |  |  |
| DICOM rozhraní: Videoprocesor musí podporovat přímé připojení přes DICOM formát a zajištění přenosu pacientovy fotodokumentace na PACS server BEZ dalšího hardwarového příslušenství. |  |  |  |
| Implementace do stávajícího NIS systému. |  |  |  |
| Odeslání obrázků na PACS musí probíhat automaticky. |  |  |  |
| Možnost DICOM worklist (vyvolání dokumentace z PACS serveru na monitor endoskopického systému). |  |  |  |
| Funkce odeslání fotodokumentace přes tlačítko endoskopu. |  |  |  |
| Led zdroj světla |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce |
| Automatické řízení intenzity světla. |  |  |  |
| Integrovaná vzduchová pumpa s možností nastavení minimálně ve 4 krocích. |  |  |  |
| Hlavní osvětlení pomocí minimálně 4 LED diod. |  |  |  |
| Životnost LED diod – minimálně 10 000 provozních hodin. |  |  |  |
| Možnost připojení endoskopu do světelného zdroje přes konektor, který umožňuje bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu pomocí optického laseru. Tento způsob přenosu snižuje riziko výpadků obrazu v průběhu výkonu z důvodu možného vzniku koroze pinů na konektoru. |  |  |  |
| Podpora optických zobrazovacích metod: - musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. - musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů. |  |  |  |
| Videokolonoskop |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce |
| Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. |  |  |  |
| Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV). |  |  |  |
| Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. |  |  |  |
| Videokolonoskop musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), který zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů. |  |  |  |
| Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu optickým laserem. |  |  |  |
| Optický systém: - zorné pole minimálně 170° - směr pohledu přímý pohled - pozorovací vzdálenost minimálně 2,0 – 100,0 mm |  |  |  |
| Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce maximálně 12,8 mm - zevní průměr tubusu maximálně 12,8 mm - pracovní délka minimálně 1690,0 mm |  |  |  |
| Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,8 mm. |  |  |  |
| Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru minimálně 180° - dolů minimálně 180° - doprava minimálně 160° - doleva minimálně 160° |  |  |  |
| Přídavný oplachový kanál |  |  |  |
| Přístroj je plně kompatibilní s nabízeným endoskopickým systémem. |  |  |  |
| Videogastroskop |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce |
| Videogastroskop pro diagnostiku pro použití v horní části GIT. |  |  |  |
| Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV). |  |  |  |
| Videogastroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. |  |  |  |
| Videogastroskop musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), který zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů. |  |  |  |
| Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu optickým laserem. |  |  |  |
| Videogastroskop pro diagnostiku pro použití v horní části GIT. |  |  |  |
| Optický systém: - zorné pole minimálně 140° - směr pohledu přímý pohled - pozorovací vzdálenost minimálně 2,0 – 100,0 mm |  |  |  |
| Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce maximálně 9,2 mm - zevní průměr tubusu maximálně 9,3 mm - pracovní délka minimálně 1100,0 mm |  |  |  |
| Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm. |  |  |  |
| Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru minimálně 210° - dolů minimálně 90° - doprava minimálně 100° - doleva minimálně 100° |  |  |  |
| Přístroj je plně kompatibilní s nabízeným endoskopickým systémem. |  |  |  |
| Insuflační jednotka CO2 |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce |
| Zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech v zažívacím traktu. |  |  |  |
| CO2 plyn určený pro zdravotnické použití (láhev nebo rozvod). |  |  |  |
| Grafický indikátor zbývajícího množství (tlaku) CO2 plynu v tlakové láhvi. |  |  |  |
| Výstupní tlak maximálně 65 kPa. |  |  |  |
| Odsávací pumpa |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce |
| Odsávací vakuové čerpadlo. |  |  |  |
| Odsávací láhev minimálně 2 litry. |  |  |  |
| Nominální vakuum minimálně 90 kPa. |  |  |  |
| Výkon minimálně 30 L/min. |  |  |  |
| Oplachová vodní peristaltická pumpa |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce |
| Ovládání pomocí nožního spínače. |  |  |  |
| Průtok vody je plynule nastavitelný. |  |  |  |
| Autoklávovatelné příslušenství. |  |  |  |
| Průtok vody od 60 ml/min do 190 ml/min. |  |  |  |
| Lahvička na vodu o obsahu minimálně 1litr |  |  |  |
| Pojízdný endoskopický vozík |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce |
| Mobilní, čtyři police, minimálně jedna výsuvná. |  |  |  |
| Držák pro dva endoskopy. |  |  |  |
| Polohovatelné rameno na monitor, uchycení VESA. |  |  |  |
| Homologovaná šestizásuvka 230V/50Hz, přívod 3 m. |  |  |  |
| Držák pro CO2 tlakovou láhev |  |  |  |

| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompaktibilita s elektrochirurgickým generátorem Olympus ESG-150 |  |  |  |