| „Upgrade laparoskopické věže, 2023“ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pro podrobné, číselně uvedené a neomezené (min./max. hodnotou) technické údaje platí toleranční pole +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, pokud není uvedeno jinak. Tzn., že zadavatel připouští u jednotlivých číselných hodnot použitých ve specifikaci parametrů přístrojového vybavení toleranční rozsah (odchylku) +/- 10 %, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) tyto hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pro číselné hodnoty v uzavřeném číselném intervalu min./max. platí že minimální/resp. maximální hodnota je uzavřená, tzn., že dodavatel může nabídnout pouze větší u min. požadované hodnoty resp. nižší u max. požadované hodnoty. |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana) |
| 4K UHD monitor 32“ – 1 ks |  |  |  |
| Úhlopříčka min. 32 |  |  |  |
| Kontrast min. 1350:1 |  |  |  |
| Odezva max. 18 ms |  |  |  |
| Pozorovací úhel min. 178°/178° |  |  |  |
| Jas min. 650 cd/m2 |  |  |  |
| Rozlišení min. 3840 x 2160 px |  |  |  |
| Umístění monitorů na endoskopickém vozíku na flexibilním rameni s možností polohování do všech směrů, rameno s krytím kabelů určené pro použití ve zdravotnictví. |  |  |  |
| Vstupy min. Display Port 1.2, HDMI 2.0, VGA |  |  |  |
| Přední strana monitoru s krytím min. IP 65 |  |  |  |
| Funkce automatické stabilizace jasu (ALS) |  |  |  |
| Podpora PIP a PBP |  |  |  |
| Výrobcem přednastavené standardy pro min. BT2020 a REC.709 |  |  |  |
| MDE certifikace a DIN6868-157 |  |  |  |
| # UHD 4K kamerová hlava - 1 ks |  |  |  |
| 3 čipová CMOS kamerová hlava |  |  |  |
| Nativní rozlišení čipu min. 3840 x 2160 px |  |  |  |
| Celokovové tělo pro optimální chlazení a ergonomii |  |  |  |
| 2 programovatelná tlačítka pro ovládání min. 4 funkcí pomocí dlouhého a krátkého stisku |  |  |  |
| Možnost připojení výměnných objektivů s různou ohniskovou vzdáleností pro optiky od 1,9 do 10 mm |  |  |  |
| Autoklávovatelnost ve 134 °C |  |  |  |
| Kompatibilita kamerové hlavy s kamerovou jednotkou Richard Wolf |  |  |  |
| Objektiv s optickým zoomem – 1 ks |  |  |  |
| Parfokální zoom |  |  |  |
| Ovládání zoomu a ostření prstencem |  |  |  |
| Fokus f = 13 – 29 mm |  |  |  |
| Očnicový upínací adaptér pro optiky různých výrobců |  |  |  |
| Optický zoom 2,25x |  |  |  |
| Autoklávovatelnost ve 134 °C |  |  |  |
| # LED zdroj studeného světla - 1 ks |  |  |  |
| LED technologie se svítivostí adekvátní ke 300 W xenonové výbojce |  |  |  |
| Životnost lampy min. 30 000 hod |  |  |  |
| Teplota barvy 6500 K |  |  |  |
| Nastavení intenzity od 0 do 100% |  |  |  |
| Karusel pro světlovodné kabely výrobců min. Wolf, Storz, Olympus, ACMI (zadavatel neakceptuje řešení pomocí přechodek) |  |  |  |
| Automatická regulace jasu – propojení s kamerovou jednotkou pomocí ethernetového kabelu |  |  |  |
| Automatická clona při vytažení světlovodného kabelu, ochrana pomocí laserového senzoru |  |  |  |
| Plynulá regulace intenzity světla |  |  |  |
| Minimální hlučnost max. 25 dB |  |  |  |
| Endoskopický vozik – 1 ks |  |  |  |
| Vozík s MDE atestem |  |  |  |
| Oddělovací transformátor |  |  |  |
| Antistatická úprava |  |  |  |
| Pohyblivé rameno pro upevnění hlavního monitoru |  |  |  |
| Uzamykatelná zásuvka na příslušenství |  |  |  |
| Výsuvná police na klávesnici |  |  |  |
| Napájení 230 V |  |  |  |
| 4 kolečka, min. 2 bržděná |  |  |  |
| Držák kamerové hlavy |  |  |  |
| Držák na vaky s tekutinou |  |  |  |
| Centrální vypínač |  |  |  |
| Min. 4 police, nastavitelné |  |  |  |
| Flexibilní rameno s možností polohování do všech směrů, rameno s krytím kabelů určené pro použití ve zdravotnictví |  |  |  |