| Operační stůl, 2023 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pro podrobné, číselně uvedené technické údaje platí toleranční pole uvedené u jednotlivých položek, za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, pokud není uvedeno jinak. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o uvedenou toleranci), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) tyto hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pro číselné hodnoty v uzavřeném číselném intervalu min./max. platí že minimální/resp. maximální hodnota je uzavřená, tzn., že dodavatel může nabídnout pouze větší u min. požadované hodnoty resp. nižší u max. požadované hodnoty. |  |  |  |
| Operační stůl - požadujeme |  |  |  |
| Nový univerzální operační stůl, kompatibilní s vyhrazeným specializovaným příslušenstvím a polohovadly. Hlavní pohonná jednotka elektrohydraulického typu. | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana) |
| 5-Segmentová modulární stolní deska sestávající z: - odnímatelná hlavová deska, - zádová část vybavená ledvinovou lavicí nastavitelnou do výšky min. 140 mm, - sedací část, - odnímatelné, dělené pláty nohou s možností abdukce na dvou kloubech do tvaru „U“ k umožnění pohodlného přístupu operatéra do oblasti pánve. - montáž jednotlivých segmentů bez nutnosti použití šroubů | ANO |  |  |
| Stolová deska oboustranně vybavená bočními lištami umožňujícími montáž dalšího příslušenství. Lišty u sedacího a zádového segmentu vybaveny západkami proti možnému pádu nezajištěného příslušenství během polohování desky operačního stolu. | ANO |  |  |
| Nastavení motoricky pomocí elektrohydraulického systému, aktivovaného ručním ovladačem: - nastavení výšky, - podélné náklony: Trendelenburg/Anti-Trendelenburg, - boční náklony, - podélný posuv, - ledvinová lavice, - zádový segment, - jedním tlačítkem nastavitelné polohy „flex“ a „reflex“, - ovládání centrální brzdy základny operačního stolu, - ovládání nožních segmentů stolu, - „nulová“ poloha desky stolu. | ANO |  |  |
| Kabelový ruční ovladač s bezpečnostní funkcí deaktivace zabraňující náhodnému nastavení – ovladač se samočinně deaktivuje po 30 sekundách. Ovladač vybavený velmi dobře čitelným LCD barevným displejem s ukazatelem stavu baterie, pohybem segmentů, orientací desky operačního stolu. Během ovládání stolu musí být na ovladači uvedena aktuální informace o prováděném pohybu a dosažených hodnotách pohybu ve stupních či centimetrech. | ANO |  |  |
| Ruční ovladač vybavený navíc tlačítkem pro definici orientace pacienta a tlačítkem „nula“ pro vyrovnání operační desky stolu. | ANO |  |  |
| Trendelenburgovo nastavovací tlačítko označené jinou (než ostatní tlačítka) barvou pro nouzovou bezpečnost. | ANO |  |  |
| Zvukové a vizuální upozornění na vybité baterie. | ANO |  |  |
| Celková délka modulárního stolu min. 2100 mm (± 20 mm). | ANO |  |  |
| Celková šířka desky včetně bočních lišt min. 590 mm (± 15 mm). | ANO |  |  |
| Zdvih ledvinové lavice min. 140 mm. | ANO |  |  |
| Min. výška (bez podložek) nižší nebo rovna 680 mm (± 20 mm). | ANO |  |  |
| Max. poloha (bez podložek) není nižší nebo rovná 1070 mm (± 20 mm). | ANO |  |  |
| Hodnoty náklonu Trendelenburg/Anti-Trendelenburg: min. ± 40 0 (± 3 0 ). Pomocí dálkového ovladače | ANO |  |  |
| Nastavení bočních náklonů min. ±300 ( ±30 ) . Pomocí dálkového ovladače. | ANO |  |  |
| Podélné nastavení min. 400 mm motorizovaný s elektrohydraulickým systémem, ovládaný pomocí dálkového ovladače. | ANO |  |  |
| Nastavení zádové opěrky min. -30 0 až +80 0 (±3 0 ). Pomocí dálkového ovladače. | ANO |  |  |
| Nastavení opěrky nohou min. -90 0 až 20 0 ( ±3 0 ). Pomocí dálkového ovladače. | ANO |  |  |
| Nastavení opěrky hlavy min. -45 0 až 45 0 (±3 0 ). | ANO |  |  |
| Nastavení opěrky hlavy podporováno systémem plynových pružin, aby bylo zaručeno plynulé nastavení. | ANO |  |  |
| Rychlé a snadné připojení jednotlivých segmentů operačního stolu pomocí klínových čepů. | ANO |  |  |
| Opěrka hlavy, opěrky nohou odnímatelné, vyměnitelné za flexibilní konfiguraci stolu. | ANO |  |  |
| Gynekologický výřez v sedacím segmentu operační desky stolu. | ANO |  |  |
| Průměr koleček min. 80 mm, zakryté spodním krytem, nevyčnívajícím z tvaru základny, kvůli snadnému čištění. |  |  |  |
| Maximální výška základny 130 mm z důvodu snadné manipulace s přístroji v okolí operačního stolu. | ANO |  |  |
| Zámek mobility zvednutím stolu na 4 nožkách aktivovaných pomocí ručního ovladače, který nabízí tuhost a stabilitu systému při uzamčení. Nejsou povoleny žádné třecí nebo osové brzdy | ANO |  |  |
| Kryty operačního stolu (základna, sloup) z nerezové oceli min. třída AISI 316. Povolen měchový prvek zakrývající klopné spoje sloupu. | ANO |  |  |
| Měkké antidekubitní matrace z paměťové pěny, odnímatelné z operačního stolu, není povolena fixace na suchý zip. Tloušťka matrace min. 80 mm. | ANO |  |  |
| Min. dynamické zatížení: 300 kg. | ANO |  |  |
| Min. statické zatížení: 460 kg. | ANO |  |  |
| Max. hmotnost stolu: 300 kg. | ANO |  |  |
| Rentgenová radiotranslucentní deska stolu umožňující přístup pomocí C-ramena. | ANO |  |  |
| Tunel pro rentgenovou kazetu pod deskou stolu. Kazeta vedená přes hlavu, zádový segment. | ANO |  |  |
| Stůl vybavený integrovanou baterií 24 V s nabíječkou zabudovanou do základny stolu za účelem nepřetržitého provozu v případě výpadku proudu zajišťující minimálně 5 dní provozu bez nutnosti nabití operačního stolu. | ANO |  |  |
| Základna vybavená zásuvkou pro vyrovnání potenciálu. | ANO |  |  |
| Stůl je certifikován CE. | ANO |  |  |
| Napájení 120/230 V - 50/60 Hz, třída ochrany IPX4 podle IEC 60529 | ANO |  |  |
| Min. 4 roky záruka. | ANO |  |  |
| Požadované příslušenství: |  |  |  |
| Anesteziologická opěrka ruky včetně fixační svorky na boční lištu (1 ks) | ANO |  |  |
| Anesteziologický rám včetně fixační svorky na boční lištu (1 ks) | ANO |  |  |
| Zarážky na ramena včetně fixačních svorek na boční lištu (1 pár) | ANO |  |  |
| Boční opěrka včetně fixační svorky na boční lištu (2 ks) | ANO |  |  |
| Fixační abdominální pás – min šířka 100 mm, fixace na boční lištu pomocí nerezových svorek (1 ks) | ANO |  |  |
| Pás pro fixaci zápěstí na boční lištu (1 ks) | ANO |  |  |
| Stolek na operaci ruky, plně RTG transparentní, bez kovových výztuh s opěrnou nohou kvůli lepší stabilitě (1 ks) | ANO |  |  |
| Podpěry dolních končetin pro podporu pacienta během AntiTrendelenburg polohy včetně fixačních svorek na boční lištu (1 pár) | ANO |  |  |
| Podkolenní podpěry typu Goeppel včetně fixačních svorek na boční lištu (1 pár) | ANO |  |  |
| Příslušenství pro fixaci dolní končetiny typu „Americká bota“ s velmi pevnou a odolnou konstrukcí včetně snímatelných komfortních vložek bot dezinfikovatelných běžnými desinfekčními prostředky a pratelných. Bota navržená tak, aby poskytovala podporu po celé délce lýtka pro eliminaci dekubitů vznikajících během dlouhodobých zákroků. Minimální požadovaný rozsah nastavení litotomického úhlu -55 0 až +85 0, kvůli komfortní práci během Trendelenburg náklonů operační desky stolu. Možnost jednoduché změny litotomického úhlu a abdukce nohou jednou rukou. Minimální nosnost 160 kg. (1 pár) | ANO |  |  |
| Fixační svorky pro americké boty (2 ks) | ANO |  |  |