| Nemocniční lůžka 2023 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pro podrobné, číselně uvedené technické údaje platí toleranční pole uvedené u jednotlivých položek, za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, pokud není uvedeno jinak. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o uvedenou toleranci), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) tyto hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pro číselné hodnoty v uzavřeném číselném intervalu min./max. platí že minimální/resp. maximální hodnota je uzavřená, tzn., že dodavatel může nabídnout pouze větší u min. požadované hodnoty resp. nižší u max. požadované hodnoty. |  |  |  |
| Operační stůl - požadujeme |  |  |  |
| Nemocniční lůžko vyrobené antimikrobiální technologií (v plastových dílech a laku) - zcela nové. | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana) |
| Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52, v platném znění, bez výhrad, doložení certifikátem o shodě |  |  |  |
| Stisknutím a podržením příslušného tlačítka na centrálním panelu se automaticky nastaví následující polohy lůžka: - Vyšetřovací pozice; - Záchranný Trendelenburg (s vyrovnáním všech segmentů lůžka); - Fowlerova poloha; - Kardiologické křeslo; - Poloha "nula" - elektrická CPR; - Pozice podporující krevní oběh; Další tlačítka na centrálním panelu pro ovládání následujících funkcí lůžka: - Podélné naklápění lůžka; - Nastavení výšky ložné plochy; - Sklon opěradla; - Naklonění stehenního segmentu; - Funkce Autocontour; - Tlačítko uzamčení celého panelu - Dvě tlačítka pro uzamčení vybraných pohybů. |  |  |  |
| Blokování všech elektrických funkcí (kromě nouzových) na centrálním panelu pomocí příslušných tlačítek. Panel vybavený LED indikací blokování všech funkcí |  |  |  |
| Lýtkový segment nastavitelný pomocí rastomatu |  |  |  |
| Plastové postranice, dvojité, vyrobené z plastu s technologií zabraňující množení bakterií a virů. |  |  |  |
| Postranice chránící pacienta po celé délce lůžka. |  |  |  |
| Kabeláž ukrytá v postranicích pro snadné čištění a dezinfekci. |  |  |  |
| Uvolnění a spuštění postranic jednou rukou. Uvolnění se provádí jedním pohybem. Postranice se systémem pozvolného spouštění. |  |  |  |
| Horní část postranic v dolní části lůžka (při spuštění) nevyčnívá nad povrch ložné plochy (pod matrací). Tím se eliminuje tlak na stehenní svaly a tepny pacienta a chrání se mechanismus madla před zlomením. Horní plocha postranic v horní části (ve spuštěném stavu) nevyčnívá nad ložnou plochu o více než 2 cm. Jiné řešení není povoleno, protože se jedná o funkci, která pacientovi usnadňuje vstávání z lůžka. Zároveň chrání mechanismy postranic před poškozením při tomto pohybu. |  |  |  |
| Vestavěná dobíjecí baterie slouží k ovládání funkcí lůžka v případě výpadku proudu nebo při převozu pacienta. |  |  |  |
| Konstrukce lůžka je vyrobena z práškově lakované oceli s použitím laku se stříbrnou nanotechnologií, která zabraňuje množení bakterií a virů. Antibakteriální přísady musí být nedílnou součástí složení laku. |  |  |  |
| Segmenty ložné plochy vyplněné snadno demontovatelnými (měly by být vybaveny vizuálními indikátory místa instalace pro snadnou opětovnou instalaci) z materiálu HPL. |  |  |  |
| Zádová část s rychlou funkcí (CPR). Rukojeti CPR jsou k dispozici po obou stranách lůžka i při sklopených bočnicích a maximálním sklonu opěrky zad. |  |  |  |
| Velké segmenty (max. 3 na lůžko) výplně ložné plochy bez dalších spojů a mezer - pro zajištění snadné a rychlé montáže/demontáže pro čištění a dezinfekci, menšího rizika kontaminace plochy pod lůžkem a minimalizace rušení RTG snímkování. Segmenty ložné plochy by měly chránit základnu lůžka a pohyblivé prvky podvozku zakrytím nejméně 90 % ložné plochy. |  |  |  |
| 4 kola o průměru min. 150 mm s centrálním brzdou. Kola s plastovými kryty (viditelný je pouze běhoun) |  |  |  |
| Páky brzd kol umístěné ve dvou rozích rámu lůžka na straně nohou pacienta. |  |  |  |
| Funkce jízdy v přímém směru a snadého manévrování |  |  |  |
| Světlá výška pod podvozkem min. 150 mm v délce min. 1500 mm, aby byl zajištěn volný přístup pro použití zvedacího zařízení při přepravě pacienta. |  |  |  |
| Čela lůžka jsou odnímatelná, vyrobená z plastu s použitím technologie zabraňující množení bakterií a virů. Obě čela lůžka jsou opatřena zámky, které zabraňují jejich odstranění. |  |  |  |
| Rám je vybaven: - nárazníky v rozích lůžka, - svorkami pro vyrovnání potenciálu - indikátory náklonu ložné plochy, jeden na každé straně lůžka, v blízkosti dolní postranice. - čtyři háčky pro zavěšení např. sáčků na tekutiny, které lze po délce ložné plochy přemísťovat bez použití nářadí. |  |  |  |
| Infuzní stojan je možné namontovat ve všech čtyřech rozích lůžka. |  |  |  |
| Přípustné pracovní zatížení min. 280kg |  |  |  |
| Všechny povrchy lůžka musí být odolné vůči běžně používaným dezinfekčním prostředkům |  |  |  |
| Možnost výběru barevného provedení lůžka z min. 8 různých barev. |  |  |  |
| V ceně zakázky proškolení vlastního zaměstnance pro provádění BTK. |  |  |  |
| Požadované příslušenství: |  |  |  |
| Hrazda s hrazdičkou |  |  |  |
| Infuzní stojan s nastavitelnou výškou chromovaný – 4 háčky |  |  |  |
| Matrace – výška matrace min. 14 cm, rozměry odpovídající ložné ploše lůžka |  |  |  |