Odpovědi na dotaz č.1

Zadavatel požaduje v 06. Reagencie zadávací dokumentace Příloha č. 5 Parametry a další požadavky  vyšetření AT3.

Myslí tím zadavatel vyšetření antitrombinu na bázi faktoru II – jež není ovlivněno hojně rozšířenými léky na bázi anti Xa?

Odpověď:   Zadavatel trvá na původní formulaci – požaduje vyšetření AT III,  což je dostačující pro pracoviště našeho typu. (stanovení na bázi FII je vyžadováno u speciálních vrozených deficitů AT a mutací)

Požaduje zadavatel dohledatelnost detailů ke každému výsledku.

Jde tedy o přesnou identifikaci použitých reagencií včetně jejich stáří, použití konkrétní kalibrační křivky, přiřazení konkrétní kontroly kvality k výsledku, stav teploty reagencií na palubě?

Odpověď:   Zadavatel trvá na původní formulaci – je požadováno splnění požadavků, které klade norma ISO: 15189  - identifikace a dohledatelnost použitých reagencií, záloha primárních dat, databáze výsledků, dohledatelnost obsluhy analyzátoru

Zadavatel požaduje chlazený prostor reagencií.

Myslí tím zadavatel chlazení co nejpodobnější stavu lednice – tedy v rozsahu 4-12°C?

Odpověď:   Zadavatel trvá na původním znění – chlazený prostor reagencií. (Teplota na palubě analyzátoru musí být taková, aby byla dodržena stabilita právě používaných reagencií na palubě a tím byl dodržen garantovaný počet vyšetření u dané metody v deklarované kvalitě.)

Zadavatel požaduje detekci nedostatečného naplnění zkumavky vzorkem.

Jak bude zadavatel detekovat vzorky, jež mají vyšší než předepsaný obsah? (například při samovolném náběru do vzorkové zkumavky) – i zde je nesprávný poměr mezi citrátem a vzorkem – což ovlivňuje koagulační detekci a může vykazovat falešně negativní výsledky, což je pro pacienta nebezpečnější, než falešně pozitivní výsledek.

Požaduje zadavatel detekci správného objemu vzorku z pohledu nedostatečného i nadměrného naplnění zkumavky?

Odpověď:   Zadavatel trvá na původním požadavku – Detekce nedostatečného naplnění odběrové nádobky vzorkem,

Zadavatel uvádí jako jediné kritérium ekonomickou výhodnost. Požaduje zadavatel tedy ekonomické fungování požadovaného analyzátoru.

Nulový odpad nevyužitých reakčních kyvet?

Nakloněné pozice pro reagencie pro minimalizaci mrtvého objemu a současné použití originálních kódovaných lahviček (v rámci požadavku na automatickou identifikaci reagencií)?

Použití destilované vody jako primárního promývacího roztoku z důvodu ekonomického a zároveň nezávislosti pro případ výpadku na straně dodavatele?

Otevřený systém pro možnost aplikace reagencií třetích stran pro případ výpadku na straně dodavatele?

Odpověď:   Zadavatel trvá na původní formulaci – Jediným hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídek, kterou je pro zadavatele nejnižší nabídková cena bez DPH.

Zadavatel požaduje jeden koagulometr. Hematologická laboratoř pracuje v režimu 24 hodin denně/ 7 dnů v týdnu.

Neměl by být požadavek ne servis ve stejném režimu, jako pracuje laboratoř 24 hod. denně/7 dnů v týdnu ?

Ze stejného důvodu v rámci zabezpečení nepřetržitého provozu by měl vzniknout i požadavek na dostatečné množství česky mluvících servisních techniků s certifikací k nabízenému analyzátoru pro případné poruchy v době dovolených, nemocí, zástupů? (min. 6? v ČR)

Odpověď:   Zadavatel to definuje požadavkem na dostupnost servisu, viz.  Smlouva o výpůjče.

Zadavatel si dal do zadávací dokumentace bod o jednoduché denní údržbě s upozorněním na její provedení.

Spadá do tohoto bodu i požadavek na minimalizaci denní údržby s ohledem na co nejnižší přerušování analýzy vzorků?

Bude zadavatel preferovat elektronický deník údržby pro jednoduchost, dohledatelnost a bez nutnosti vést deník separátně a tím zatěžovat obsluhu?

Odpověď:   Zadavatel trvá na původní formulaci – Jednoduchá denní údržba s upozornění na její provedení.

Zadavatel požaduje kontrolní materiály s atestovanými hodnotami v normální a patologické hladině pro parametry PT, APTT, AT3, FBG z jedné lahvičky.

Chápeme správně, že zadavatel požaduje hodnoty pro patologickou hladinu u jednotlivých parametrů:

PT (INR) >1,5

APTT (R) >1,5

AT3 % <40%

FBG g/l < 1,2g/l		?

Odpověď:   Zadavatel trvá na původní formulaci – Dodávka kontrolního materiálu s atestovanými hodnotami na normální a patologické hladině pro výšeuvedená vyšetření.

Bude zadavatel vyžadovat v této VEŘEJNÉ ZAKÁZCE - „Dodávka reagencií pro koagulační automat spojená s výpůjčkou koagulačního automatu pro Bohumínskou městskou nemocnici, a.s. 2024“ i návaznost na výsledky, které do této chvíle vydával na OKBH a které má i ze spolupracující laboratoře?

Odpověď:   Zadavatel trvá na formulaci Požadovaných technických parametrů - Nový, nepoužitý, nerepasovaný a plně automatický koagulační analyzátor pro analýzu koagulačních vyšetření a dodávky veškerých diagnostik ke kompletnímu provedení analýz následujících paramerů: Protrombinový test (PT),    aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT),   Fibrinogen (Fbg),   Antitrombin III (AT III) a D-Dimery.

25.3.2024                                                                  Ing. Pavel Jančar