| Nemocniční lůžka 2025 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro podrobné, číselně uvedené technické údaje platí toleranční pole uvedené u jednotlivých položek, za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, pokud není uvedeno jinak. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o uvedenou toleranci), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) tyto hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pro číselné hodnoty v uzavřeném číselném intervalu min./max. platí že minimální/resp. maximální hodnota je uzavřená, tzn., že dodavatel může nabídnout pouze větší u min. požadované hodnoty resp. nižší u max. požadované hodnoty. |  |  |  |  |
| Nemocniční lůžka |  |  |  |  |
| Požadavek | Parametry | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana) |
| Rozměry matrace (délka x šířka) | 200 x 90 cm |  |  |  |
| Vnější rozměry přes nárazová kolečka (délka x šířka) | 210 - 220 x 99,0 - 99,9 |  |  |  |
| Výška ložné plochy | min. 40 - 85 cm |  |  |  |
| Autoregrese zádový díl |  |  |  |  |
| Autoregrese stehenní díl |  |  |  |  |
| Prodloužení ložné plochy | min. 30 cm |  |  |  |
| Prodloužení lýtkového dílu |  |  |  |  |
| Hmotnost | max. 125 kg |  |  |  |
| Bezpečné provozní zatížení | min. 260 kg |  |  |  |
| Maximální hmotnost pacienta | 230 kg |  |  |  |
| RTG pod zádovým dílem |  |  |  |  |
| Ložná plocha - plastové lamely, vyjímatelné |  |  |  |  |
| Trendelenburg / Antitrendelenburg |  |  |  |  |
| Maximální úhel zádového dílu | 65° - 75° (elektrické) |  |  |  |
| Maximální úhel stehenního dílu | 35° - 45° (elektrické) |  |  |  |
| Maximální úhel lýtkového dílu | 20° - 25° (hřeben) |  |  |  |
| Podvozek s možností použití zvedacích mechanismů pro přemísťování pacienta |  |  |  |  |
| Vybavení lůžka |  |  |  |  |
| Kolečka | 150 mm plastová |  |  |  |
| Centrální brzda |  |  |  |  |
| Čela | vyjímatelné s aretací |  |  |  |
| Postranice | bytelné, stabilní, půlené, po celé délce ložné plochy; uvolnění a spuštění jedním pohybem, systém pozvolného spouštění; postranice při spuštění neomezuje pacienta při pohybu, eliminuje tlak na stehenní svaly a tepny, neomezuje personál při úkonech ošetřovatelské péče; |  |  |  |
| Eurolišta | 2x |  |  |  |
| Plastové háčky na eurolištu | (min. 2 ks) |  |  |  |
| Držáky příslušenství | 4x |  |  |  |
| Police na lůžkoviny |  |  |  |  |
| Sesterský ovladač |  |  |  |  |
| Pacientský ovladač (odnímatelný) |  |  |  |  |
| Integrované ovladače v bočnicích |  |  |  |  |
| Záložní baterie |  |  |  |  |
| Hrazda s hrazdičkou | v hlavové části s možností přemístění na obou stranách lůžka |  |  |  |
| Infuzní stojan s nastavitelnou výškou chromovaný - 4 háčky, přemístitelný | součást 4 lůžek, tj. min. 4 lůžka z celkového počtu 22 lůžek budou vybavena výše uvedeným příslušenstvím |  |  |  |
| Možnost výběru barevného provedení | všechna lůžka v jednotné barvě dle požadavků zadavatele |  |  |  |
| Kabeláž ukrytá pro snadné čištění a dezinfekci |  |  |  |  |
| Matrace |  |  |  |  |
| Pasivní, antidekubní, omyvatelná |  |  |  |  |
| Rozměr matrace (délka x šířka) | 200 x 90 cm |  |  |  |
| Tloušťka matrace při normálním použití | 14 - 16 cm |  |  |  |
| Noční stolky |  |  |  |  |
| celokovový oboustranně použitelný |  |  |  |  |
| zásuvka s pojistkou proti nechtěnému vypadnutí |  |  |  |  |
| plastová vložka do zásuvky, snadno vyjímatelná, čistitelná, hladký povrch |  |  |  |  |
| mezi zásuvkou a kontejnerem prostor pro odložení věcí |  |  |  |  |
| kontejner - s prostorem pro osobní věci a možností uložení vyšší láhve |  |  |  |  |
| pod kontejnerem odkládací plocha na obuv (v dolní části stolku) |  |  |  |  |
| jídelní deska | výklopná, plynule výškově nastavitelná, snadné ovládání, mechanická aretace, plynová pístnice |  |  |  |
| nosnost jídelní desky | min. 10 kg |  |  |  |
| materiál jídelní desky | hladký plast pro snadnou údržbu |  |  |  |
| držák na ručník, umístěný na boku stolku |  |  |  |  |
| Kolečka | dvojitá, brzditelná, 55 - 65 mm |  |  |  |
| Možnost výběru barevného provedení před podpisem smlouvy a sladění s barvou lůžek, všechny noční stolky v jedné barvě |  |  |  |  |
| Další požadavky |  |  |  |  |
| Materiál lůžka, matrace, nočního stolku je omyvatelný, odolný dezinfekčním prostředkům. |  |  |  |  |
| Lůžka vhodné pro převoz ve venkovním terénu. |  |  |  |  |