| „Mycí a dezinfekční automat pro flexibilní endoskopy, 2023“ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pro podrobné, číselně uvedené a neomezené (min./max. hodnotou) technické údaje platí toleranční pole +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, pokud není uvedeno jinak. Tzn., že zadavatel připouští u jednotlivých číselných hodnot použitých ve specifikaci parametrů přístrojového vybavení toleranční rozsah (odchylku) +/- 10 %, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) tyto hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pro číselné hodnoty v uzavřeném číselném intervalu min./max. platí že minimální/resp. maximální hodnota je uzavřená, tzn., že dodavatel může nabídnout pouze větší u min. požadované hodnoty resp. nižší u max. požadované hodnoty. |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana) |
| plně automatický mycí a dezinfekční automat pro mytí a dezinfekci flexibilních endoskopů |  |  |  |
| chemodezinfektor musí provádět dezinfekci endoskopů s chemickými látkami na bázi kyseliny peroctové a glutaraldehydů s možností případného okamžitého, vzájemného přenastavení |  |  |  |
| kompatibilní s endoskopy výrobců Pentax, Olympus, Storz, Fuji |  |  |  |
| délka kompletního cyklu (mytí, desinfekce) kys. peroctová cca 25 minut, glutaraldehyd cca 45 minut |  |  |  |
| systém kontroly průtoku a tlaku v kanálech |  |  |  |
| samodezinfekční program |  |  |  |
| přední plnění |  |  |  |
| prosklená dvířka pro vizuální kontrolu |  |  |  |
| alarmy (připojení konektorů, stav chemikálií, účinnost) |  |  |  |
| automatický dávkovač chemikálií |  |  |  |
| funkce sušení vnějšího povrchu endoskopů |  |  |  |
| uzavřený pracovní cyklus zahrnuje automatické mytí v detergentu, dezinfekci, závěrečný oplach sterilní vodou |  |  |  |
| závěrečný oplach sterilní vodou s funkcí automatického přidání leštícího prostředku pro ošetření endoskopu |  |  |  |
| funkce sušení vnitřních kanálů endoskopu sterilním vzduchem |  |  |  |
| možnost nastavení volně programovatelných programů mytí |  |  |  |
| vybaven jednotkou pro zajištění dekontaminace vstupní vody |  |  |  |
| chemodezinfektor má integrovaný HEPA filtr minimálně třídy H14 pro čištění vzduchu pro sušení kanálů bronchoskopu |  |  |  |
| automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu |  |  |  |
| společný vnitřní prostor pro uložení chemikálií, a to minimálně pro 2ks kanystru po 5l s funkcí sledování hladiny chemikálie v kanystrech |  |  |  |
| automatické blokování dveří v průběhu mycího cyklu |  |  |  |
| mycí komora chemodezinfektoru má koš pro uložení endoskopu |  |  |  |
| dokumentace mycích a dezinfekčních procesů |  |  |  |
| integrovaná tiskárna |  |  |  |
| napájení z běžné zásuvky 230V/50Hz |  |  |  |
| musí být vyroben z ušlechtilé nerezové oceli |  |  |  |
| musí splňovat normy ČSN EN ISO 15883-1 a ČSN EN ISO 15883-4 ed. 3. |  |  |  |
| součástí dodávky musí být chemie nutná ke zprovoznění myčky |  |  |  |
| součástí dodávky musí být předfiltrace vstupní vody (zbavení mechanických nečistot větších než 1 mikron) |  |  |  |