Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ZADAVATEL:

Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

vypisuje

veřejnou zakázku na dodávku zdravotnického prostředku, zadanou v souladu s čl. IV., oddíl 4 směrnice pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumín č. 9/R z 3.12.2018, účinné od 1.1.2019 a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek k podání nabídky na provedení zakázky malého rozsahu, která není zadávána v podmínkách zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

(Název veřejné zakázky)

„Nemocniční lůžka 2023“

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. IDENTIFIKAČNI ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: 			Bohumínská městská nemocnice,a.s.

Adresa zadavatele: 			Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

IČ zadavatele: 				26834022

Oprávněná osoba zadavatele: 		MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, předseda představenstva

Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA, místopředseda předst.

Igor Bruzl, člen představenstva

Kontaktní osoba zadavatele: 		Jiří Pavlík, obchodně provozní manažer

Telefon: 				596 096 313

E-mail: 					pavlik@nembo.cz

www: 					www.nembo.cz

2. DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Druh:  ve vztahu k zákonu se jedná veřejnou zakázku na dodávku zboží, zadanou v souladu s čl. IV., oddíl 4 směrnice pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumín č. 9/R z 3.12.2018, účinné od 1.1.2019 a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek k podání nabídky na provedení zakázky malého rozsahu, která není zadávána v podmínkách zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu tedy není Zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a Zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

Zadavatel současně upozorňuje, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem, které se týkají předmětu zakázky, neboť jsou obecně závazné. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem.

Předmět: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks nemocničních lůžek s příslušenstvím, CPV 33192120-9

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-  ZÁKLADNÍ POŽADAVKY.

Předmětem veřejné zakázky je nákup, dodávka, a uvedení do provozu 20 ks nemocničních lůžek s matracemi a příslušenstvím pro lůžková oddělení Bohumínské městské nemocnice a.s., jejichž požadované technické parametry a požadované příslušenství jsou uvedeny níže.

Součástí této veřejné zakázky je nákup 20 ks nemocničních lůžek s matracemi a příslušenstvím, jejich doprava na místo určení, uvedení do provozu (včetně případné montáže), zaškolení obsluhy (instruktáž) a provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK) v záruční době v rozsahu četnosti stanovené výrobcem, či zákonem.

Zadávací dokumentace, v níž jsou podrobně vymezené požadované funkční vlastnosti předmětu plnění a další nezbytné informace a podklady, je zveřejněna na profilu zadavatele na adrese

https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html

Specifikace a minimální požadavky

Nedodržení minimálně požadovaných parametrů je důvodem pro vyřazení nabídky dodavatele z účasti v tomto poptávkovém řízení.

Pro podrobné, číselně uvedené technické údaje platí toleranční pole uvedené u jednotlivých položek, za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, pokud není uvedeno jinak.

Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o uvedenou toleranci), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) tyto hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Pro číselné hodnoty v uzavřeném číselném intervalu min./max. platí že minimální/resp. maximální hodnota je uzavřená, tzn., že dodavatel může nabídnout pouze větší u min. požadované hodnoty resp. nižší u max. požadované hodnoty.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti.

Nemocniční lůžko vyrobené antimikrobiální technologií (v plastových dílech a laku) - zcela nové.

- Stisknutím a podržením příslušného tlačítka na centrálním panelu se automaticky nastaví následující polohy lůžka:

  - Vyšetřovací pozice;

  - Záchranný Trendelenburg (s vyrovnáním všech segmentů lůžka);

  - Fowlerova poloha;

  - Kardiologické křeslo;

  - Poloha "nula" - elektrická CPR;

  - Pozice podporující krevní oběh;

- Další tlačítka na centrálním panelu pro ovládání následujících funkcí lůžka:

  - Podélné naklápění lůžka;

  - Nastavení výšky ložné plochy;

  - Sklon opěradla;

  - Naklonění stehenního segmentu;

  - Funkce Autocontour;

  - Tlačítko uzamčení celého panelu

  - Dvě tlačítka pro uzamčení vybraných pohybů.

- Blokování všech elektrických funkcí (kromě nouzových) na centrálním panelu pomocí příslušných tlačítek. Panel vybavený LED indikací blokování všech funkcí

- Lýtkový segment nastavitelný pomocí rastomatu

- Plastové postranice, dvojité, vyrobené z plastu s technologií zabraňující množení bakterií a virů.

- Postranice chránící pacienta po celé délce lůžka.

- Kabeláž ukrytá v postranicích pro snadné čištění a dezinfekci.

- Uvolnění a spuštění postranic jednou rukou. Uvolnění se provádí jedním pohybem. Postranice se systémem pozvolného spouštění.

- Horní část postranic v dolní části lůžka (při spuštění) nevyčnívá nad povrch ložné plochy (pod matrací). Tím se eliminuje tlak na stehenní svaly a tepny pacienta a chrání se mechanismus madla před zlomením. Horní plocha postranic v horní části (ve spuštěném stavu) nevyčnívá nad ložnou plochu o více než 2 cm.

- Jiné řešení není povoleno, protože se jedná o funkci, která pacientovi usnadňuje vstávání z lůžka. Zároveň chrání mechanismy postranic před poškozením při tomto pohybu.

- Vestavěná dobíjecí baterie slouží k ovládání funkcí lůžka v případě výpadku proudu nebo při převozu pacienta.

- Konstrukce lůžka je vyrobena z práškově lakované oceli s použitím laku se stříbrnou nanotechnologií, která zabraňuje množení bakterií a virů. Antibakteriální přísady musí být nedílnou součástí složení laku.

- Segmenty ložné plochy vyplněné snadno demontovatelnými (měly by být vybaveny vizuálními indikátory místa instalace pro snadnou opětovnou instalaci) z materiálu HPL.

- Zádová část s rychlou funkcí (CPR). Rukojeti CPR jsou k dispozici po obou stranách lůžka  i při sklopených bočnicích a maximálním sklonu opěrky zad.

- Velké segmenty (max. 3 na lůžko) výplně ložné plochy bez dalších spojů a mezer - pro zajištění snadné a rychlé montáže/demontáže pro čištění a dezinfekci, menšího rizika kontaminace plochy pod lůžkem a minimalizace rušení RTG snímkování. Segmenty ložné plochy by měly chránit základnu lůžka a pohyblivé prvky podvozku zakrytím nejméně 90 % ložné plochy.

- 4 kola o průměru min. 150 mm s centrálním brzdou. Kola s plastovými kryty (viditelný je pouze běhoun)

- Páky brzd kol umístěné ve dvou rozích rámu lůžka na straně nohou pacienta.

- Funkce jízdy v přímém směru a snadného manévrování

- Světlá výška pod podvozkem min. 150 mm v délce min. 1500 mm, aby byl zajištěn volný přístup pro použití zvedacího zařízení při přepravě pacienta.

- Čela lůžka jsou odnímatelná, vyrobená z plastu s použitím technologie zabraňující množení bakterií a virů.

- Obě čela lůžka jsou opatřena zámky, které zabraňují jejich odstranění.

- Rám je vybaven:

  - nárazníky v rozích lůžka,

  - svorkami pro vyrovnání potenciálu

  - indikátory náklonu ložné plochy, jeden na každé straně lůžka, v blízkosti dolní postranice.

  - čtyři háčky pro zavěšení např. sáčků na tekutiny, které lze po délce ložné plochy přemísťovat bez použití nářadí.

- Infuzní stojan je možné namontovat ve všech čtyřech rozích lůžka.

- Přípustné pracovní zatížení min. 280kg

- Všechny povrchy lůžka musí být odolné vůči běžně používaným dezinfekčním prostředkům

- Možnost výběru barevného provedení lůžka z min. 8 různých barev.

Požadované příslušenství:

- Hrazda s hrazdičkou

- Infuzní stojan s nastavitelnou výškou chromovaný – 4 háčky

- Matrace – výška matrace min. 14 cm, rozměry odpovídající ložné ploše lůžka

Další podmínky:

- zařízení musí být nové, nikoli demo nebo repasované, musí být nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem ani jinými právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví

- zařízení i veškeré příslušenství musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.89/2021 Sb., Zákon o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů,

- Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52, v platném znění, bez výhrad, doložení certifikátem o shodě

- součástí nabídky bude:

-  nabídka s podrobným technickým popisem předmětu plnění poptávkového řízení, případně i fotografie nebo prospekt nabízeného výrobku v českém jazyce vč. popisu jeho technických údajů a parametrů

- podrobný rozpis nabídkové ceny v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH

- veškeré potřebné doklady opravňující uchazeče k dodávkám předmětu plnění (splnění technických norem předmětu plnění, doklad SÚKL osvědčující odbornou způsobilost aj.)

- návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, s vyplněnými údaji vč. nabídkové ceny (Kč bez DPH, sazba DPH, a Kč vč. DPH). Nabídka, která nebude splňovat požadavky zadávací dokumentace, bude vyřazena.

- V nabídce bude uveden časový interval povinných technických kontrol — BTK, doporučený výrobcem, ustanovení o délce záruční doby (24 měsíců).

- V ceně zakázky proškolení vlastního zaměstnance pro provádění BTK.

- Součástí dodávky je doprava na místo osazení, instalace, zprovoznění a komplexní vyzkoušení,

- součástí dodávky zařízení je předání návodu k obsluze v českém jazyce (1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD nebo obdobném nosiči) a dodání veškerých dokladů přípustnosti použití zařízení při poskytování zdravotnické péče

- součástí dodávky je zaškolení obsluhy, seznámení pracovníků zadavatele s obsluhou, technickými a provozními podmínkami, všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci se zařízením a veškerými dalšími náležitostmi řádného provozu zařízení vyplývajícími z příslušných právních předpisů,

- v průběhu záruční doby požadujeme provádět bezplatně:

- veškeré kontroly předepsané výrobcem a v souladu se příslušnou legislativou

- údržbu a servis vč. dodávky náhradních dílů, které nepodléhají běžnému opotřebení a expiraci,

- dodavatel a poskytovatel servisních služeb budou registrováni v ČR

- dodavatel předloží ceník, ve kterém uvede cenu pozáruční BTK, cena bude zahrnovat veškeré náklady na danou službu vč. cestovného, uvede též cenu za 1 hod. práce pozáručního servisu

- Podává-li nabídku více dodavatelů společně, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii listiny z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky vázáni společně a nerozdílně (např. smlouva o sdružení) V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku ve struktuře popsané výše. Obdobně plnění veřejné zakázky pomocí poddodavatele bude v nabídce doloženo smlouvou s tímto poddodavatelem, budou uvedeny činnosti plněné poddodavatelem a doloženy příslušné kvalifikační způsobilosti poddodavatele.

Zadavatel uplatňuje odpovědné zadávání veřejných zakázek v souladu se svým posláním. Veřejné zakázky zadávané zadavatelem akcentují témata v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti a inovací.

Tyto principy jsou uplatňovány přiměřeně a transparentně při respektování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace ve vztahu k dodavatelům a principů účelnosti, hospodárnosti a efektivity při naplňování poslání zadavatele. Projevy výše uvedených zásad odpovědného zadávání veřejné zakázky jsou podrobněji specifikovány níže.

Při zajištění dodávky musí být dodržena následující kritéria:

- transparentní dodavatelský a subdodavatelský řetězec;

- vyplácení spravedlivé mzdy;

- bezpečné pracovní podmínky;

- zákaz nucené a dětské práce;

- dodržování pracovní doby a platné pracovní smlouvy

Dodavatel formou čestného prohlášení osvědčí dodržování podmínek legálního zaměstnávání, důstojných pracovních podmínek a zajištění bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na plnění této veřejné zakázky

Zadavatel rovněž požaduje zohlednění principů cirkulární ekonomiky, kdy v případě požadavku ekologické likvidace původního vybavení a obalových materiálů preferuje řešení formou recyklace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 840 000 Kč bez DPH.

4. ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

Účastník zadávacího řízení předloží zadavateli podepsaný návrh kupní smlouvy, který je přílohou této výzvy, jenž bude zpracován v souladu s veškerými obchodními podmínkami a požadavky zadavatele.

Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky.

Nabídka bude obsahovat sdělení, zda dodavatel je nebo není plátcem DPH.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Nabídka bude podána v českém jazyce a ceny v ní uvedené vyjádřené v Kč (koruna česká).

Účastník je povinen do celkové nabídkové ceny zahrnout všechny případné náklady a další výdaje, které mu při realizaci podle této VZ vzniknou nebo mohou vzniknout, tj. dopravu postelí a příslušenství do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky.

Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu této veřejné zakázky. Celková nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Nabídková cena zde bude uvedena v členěni:

- cena položky bez DPH

- výše DPH (% a Kč)

- cena položky včetně DPH

Celková nabídková cena a výše splátky bude uvedena:

- na krycím listu nabídky

- v návrhu kupní smlouvy

- ve formuláři pro cenovou nabídku

V rámci nabídky uchazeče je údaj o nabídkové ceně uváděn na několika místech nabídky. Je povinností účastníka zadávacího řízení, aby veškeré jím uváděné údaje byly ve všech částech nabídky shodné. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.

Cena je závazná po celou dobu trvání smlouvy.

5. DODACÍ PODMÍNKY – MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Místo plnění: Bohumínská městská nemocnice, a.s. Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81, Bohumín.

Prohlídka místa plnění není nezbytná a není tedy organizována. V případě potřeby je možno kontaktovat Ing. Davida Otrubu, vedoucího provozního úseku, +420 732 173 171, otruba@nembo.cz.
Doba plnění: maximálně do 4 týdnů po obdržení podepsané kupní smlouvy.

6. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Hodnoceny budou nabídky, u kterých účastník zadávacího řízení prokáže kvalifikaci v plném rozsahu, a které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky.

Hodnotící kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky.

Cena za dodávku 20 ks nemocničních lůžek s matracemi a příslušenstvím -  bez DPH	100 %

Při hodnocení dodávky 20 ks nemocničních lůžek s příslušenstvím, je rozhodná celková cena bez DPH, která bude uvedená v návrhu kupní smlouvy.

Hodnocení bude provedeno sestavením pořadí nabídek podle předložených nabídkových cen, přičemž jako nejvhodnější bude posouzena nejnižší celková nabídková cena bez DPH.

7. NÁVRH SMLOUVY

Součástí nabídky musí být podepsaný návrh kupní smlouvy dle ust. § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (Příloha č. 3), jež bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele dle obchodních podmínek této zadávací dokumentace – tzn., že v návrhu smlouvy budou zakotveny bez výjimky podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci.

Návrh smlouvy musí obsahovat záruční podmínky, kontakt na osobu zajišťující servis. Návrh smlouvy musí v Příloze č. 1 obsahovat technickou specifikaci zboží.

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení, tzn. statutárním orgánem (dle výpisu z OR) nebo osobou k tomu zmocněnou (na základě plné moci, která bude nedílnou součástí nabídky).

Účastník zadávacího řízení není oprávněn v návrhu kupní smlouvy vyplňovat jiná ustanovení než ta, která jsou zadavatelem označená pro vyplnění (žlutě podbarvená), nebo je výslovně uvedeno, že účastník zadávacího řízení má něco doplnit. V případě, že účastník zadávacího řízení vyplní, změní či jinak upraví návrh kupní smlouvy, než jak je umožněno zadavatelem, bude jeho nabídka vyřazena a účastník zadávacího řízení bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Zjištěné nejasnosti v návrhu smlouvy má účastník zadávacího řízení možnost si upřesnit v průběhu lhůty pro podávání nabídek. Připomínky po lhůtě pro podávání nabídek nebudou akceptovány.

8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

- Základní způsobilost dle 
Účastník zadávacího řízení předloží:

  - Čestné prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti – dle přílohy č. 1.

- Profesní způsobilost
Účastník zadávacího řízení předloží:

  - Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

- Technická kvalifikace
Účastník zadávacího řízení předloží:

  - Fotografie nebo prospekt nabízeného zboží, včetně popisu technických parametrů v českém jazyce, případně opatřen českým překladem, ze kterého vyplyne, že nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky dle zadávací dokumentace.

  - Certifikát o shodě dle ČSN EN 60601-2-52

  - Seznam alespoň 3 významných dodávek do zdravotnických zařízení v ČR nebo EU za poslední 3 roky a to stejného, či obdobného předmětu, přičemž finanční objem každé z těchto dodávek dosáhl pro jednoho objednatele min. 500 000 Kč bez DPH, spolu s uvedením jejich ceny, doby plněni a identifikace objednatele (kontaktní údaje). Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Výpis z obchodního rejstříku a doklady prokazující základní způsobilost nesmí být starší než 3 měsíce ode dne podání nabídky.

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopiích

9. ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Záruční doba 24 měsíců od podepsání předávacího protokolu.

Nástup na opravu do 24 hod. od nahlášení, odstranění závady bez nutnosti náhradních dílů do 48 hodin.

V případě výskytu čtyř různých závad na soutěženém systému, zadavatel požaduje dodávku nového systému dle platných ustanovení občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb.

10. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, který je implementován na profilu zadavatele https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html–   a to do 23. října 2023 do 9:00.

Žádný jiný způsob podání nabídek není přípustný.

Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Veškeré náležitosti a úkony (např. registrace – viz odkaz: https://bohumin.ezak.cz/registrace.html) nutné pro podání nabídky je účastník povinen zjistit a zajistit si samostatně v dostatečném předstihu před koncem lhůty pro podání nabídek. Kontaktní údaje na podporu elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné prostřednictvím profilu zadavatele (odkaz: https://bohumin.ezak.cz) popř. na webových stránkách jeho provozovatele (odkaz: https://ezak.cz).

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídky v elektronické podobě:

- pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK, jenž je implementován na profilu zadavatele na adrese: https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „manuály“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu;

- účastník musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji E-ZAK. Registrace není zpoplatněna;

- zadavatel v souladu s § 211 odst. 4 zákona uvádí, že certifikát veřejného klíče k zašifrování a kódování nabídky zadavatel poskytuje prostřednictvím svého profilu zadavatele a bude automaticky (tj. bez zásahu účastníka) použit při podávání nabídky ze strany účastníka.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka. Zadavatel doporučuje zohlednit zejména rychlost připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh).

11. ZADÁVACÍ LHŮTA (tj. lhůta, po kterou jsou účastníci ZŘ svými nabídkami vázáni)

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 30 kalendářních dní a počíná běžet první den následující po dni skončení lhůty pro podání nabídek.

Uchazeči, jehož nabídka je vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svojí nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o 30 kalendářních dní

Zadávací lhůta se prodlužuje též účastníkům zadávacího řízení, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení a jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 15 kalendářních dní ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

12. VZORKY

Zadavatel nepožaduje předložení vzorků.

13. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veškerá komunikace mezi zadavatelem (pověřenou osobou) a dodavateli, poskytované dokumenty a informace budou v českém jazyce.

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručí dodavatel vždy prostřednictvím portálu https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas.

14. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zadavatel požaduje doložit:

Seznam poddodavatelů (popř. čestné prohlášení) – V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje zadavatel uvést v nabídce (v příloze návrhu smlouvy), jaká část veřejné zakázky bude prováděna třetí osobou (poddodavatelem) a identifikovat tyto třetí osoby (účastník zadávacího řízení je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje). Účastník zadávacího řízení odpovídá v plném rozsahu za veškerou činnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. V případě, že účastník zadávacího řízení bude provádět veřejnou zakázku pouze s využitím vlastních kapacit, předloží v nabídce o této skutečnosti prohlášení.

Doklad o oprávnění provádění servisu – souhlas (autorizace) výrobce k provádění servisu, údržby, kontrol zařízení a sytému specifikovaného v této zadávací dokumentaci.

Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti – ve vztahu ke své činnosti nebo povinnost notifikace zdravotnického prostředku (Sdělení MZČR nebo SÚKL)

15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zadavatel nehradí účastníkům zadávacího řízení náklady vzniklé z účasti v řízení.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

Ze zadávacího řízení mohou být vyloučeny všechny nabídky, které budou:

- Obsahově nekompletní,

- Nesplní některý požadavek soutěže,

- Obsahovat nepravdivý údaj

Hodnotící komise může v případě nejasností požádat účastníka zadávacího řízení o písemné vysvětlení nabídky a o doplnění chybějících dokladů.

Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 zákona 134/2016 Sb. v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle zákona.

Zadavatel je oprávněn soutěž kdykoliv zrušit, nebo nevybrat žádného uchazeče.

Odvolat nebo zrušit veřejnou zakázku je zadavatel oprávněn kdykoliv v průběhu, před zahájením nebo ukončením výběrového řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení veřejnou zakázku změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to písemně a všem účastníkům výběrového řízení shodně.

Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník řízení je požadovaný předmět povinen předložit do pěti (5) pracovních dnů od předložení nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

16.  SEZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ

- Cenová nabídka – s uvedením skutečnosti, zda účastník zadávacího řízení je nebo není plátcem DPH, (Příloha č. 2 – Krycí list)

- Návrh kupní smlouvy – PODEPSANÝ (Příloha č. 3 + přílohy návrhu kupní smlouvy)

- Formulář pro cenovou nabídku (Příloha č.5)

- Čestné prohlášení (Příloha č. 1)

- Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence

- Doklad o oprávnění k podnikání (ŽL)

- Fotografie nebo prospekt nabízeného zboží

- Certifikát o shodě dle ČSN EN 60601-2-52

- Seznam poddodavatelů nebo čestné prohlášení

- Doklad o oprávnění k provádění servisu (autorizace)

- Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti (MZČR nebo SÚKL)

- Seznam alespoň 3 významných dodávek do zdravotnických zařízení v ČR nebo EU za poslední 3 roky a to stejného, či obdobného předmětu, kdy hodnota každé z těchto dodávek dosáhla pro jednoho objednatele min. 500 000 Kč bez DPH

- Přehled technických parametrů (Příloha č. 4)

Výše uvedené doklady, popř. další doklady tvořící nabídku (např. Plná moc), budou doloženy v kopiích.

17.  PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 4 – Přehled požadavků

Příloha č. 5 – Formulář pro cenovou nabídku

V Bohumíně dne 10.10.2023

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

Předseda představenstva

Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA

místopředsedkyně představenstva