| „Dodávka reagencií pro koagulační automat spojená s výpůjčkou koagulačního automatu pro Bohumínskou městskou nemocnici, a.s. 2024“ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pro číselné hodnoty v uzavřeném číselném intervalu min./max. platí že minimální/resp. maximální hodnota je uzavřená, tzn., že dodavatel může nabídnout pouze větší u min. požadované hodnoty resp. nižší u max. požadované hodnoty. |  |  |  |
| Plně automatizovaný koagulometr pracující na optickém principu detekce srážení s měřícími kanály pro optické a imunologické testy |  |  |  |
| Přístroj | Ano/Ne | Reálná hodnota (je-li relevantní) | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana) |
| Nový, nepoužitý, nerepasovaný a plně automatický koagulační analyzátro pro analýzu koagulačních vyšetření a dodávky veškerých diagnostik ke kompletnímu provedení analýz následujících paramerů: Protrombinový test (PT), Aktivivaný parciální tromboplastinový čas (APTT), Fibrinogen (Fbg), Antitrombin III (AT III) a D-Dimery |  |  |  |
| Součástí dodávky je PC přiměřeného výkonu a ovládací SW pro správu a obsluhu systému včetně monitoru, klávesnice, myši, čtečky čárových kódů a tiskárny |  |  |  |
| Součástí dodávky je záložní zdroj UPS sloužící k bezpečnému dokončení analýz v případě výpadku el. proudu |  |  |  |
| Součástí dodávky je připojení analyzátoru do laboratorního informačního systému Envis LIMS firmy DS Soft s oboustranou komunikací. |  |  |  |
| Celkový výkon analyzátoru minimálně 100 testů PT za hodinu |  |  |  |
| Je požadováno splnění požadavků, které klade norma 15189- identifikace a dohledatelnost použitých reagencií, záloha primárních dat, databáze výsledků, dohledatelnost úkonů obsluhy analyzátoru |  |  |  |
| Chlazený prostor pro reagencie, minimálně 20 posic |  |  |  |
| Možnost průběžného vkládání a vyjímání reagencií, kyvet a odpadu za chodu analyzátoru bez nutnosti zastavení |  |  |  |
| Identifikace a načítání reagencií, kontrol a kalibrátorů pomocí čárového kódu s kontrolou šarže, expirace a objemu, |  |  |  |
| Automatické sledování množství zbývajících testů, stability na palubě, platnosti kalibrací |  |  |  |
| Naředění kalibrační křivky z jednoho standardu. |  |  |  |
| Možnost zobrazení reakční křivky |  |  |  |
| Identifikace vzorků pomocí čárových kódů |  |  |  |
| Možnost propichování uzavřených odběrových zkumavek |  |  |  |
| Detekce nedostatečného naplnění odběrové nádobky vzorkem |  |  |  |
| Detekce sraženiny ve vzorku a nedostatečného nasátí. |  |  |  |
| Preanalytické hodnocení vzorku (HIL) |  |  |  |
| Předředění vzorku |  |  |  |
| Množnost opakování testů a provádění reflexních testů |  |  |  |
| Možnost autovalidace výsledků. |  |  |  |
| Integrovaný systém kontroly kvality včetně grafického i početního vyhodnocení |  |  |  |
| Jednoduchá denní údržba s upozorněním na její provedení. |  |  |  |
| Přístup do systému je omezen s pomocí uživatelského jména a hesla. |  |  |  |
| Bezplatný servis přístroje po celou dobu výpůjčky |  |  |  |
| Řešení akutních servisních zásahů v pracovní dny, nástup na opravu do 24 hodin |  |  |  |
| Provádění servisních zásahů v pracovní době min. od 8:00 do 17:00 - pondělí až pátek |  |  |  |
| Servis včetně ceny dopravy technika na místo, servisního zásahu, ceny práce technika a ceny použitých náhradních dílů |  |  |  |
| Servisní preventivní prohlídka dle doporučení výrobce |  |  |  |
| Min. 1x ročně verifikace analyzátoru, BTK a vystavení protokolu o verifikaci |  |  |  |
| Pravidelná výměna dílů podléhající běžnému opotřebení podle doporučení výrobce (porouchané části), spotřební materiál (jehly, dávkovače, ventily, hadičky, těsnění, filtry…), tj. materiál, který je nutno dle návodu k použití v pravidelných intervalech vyměňovat/výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení |  |  |  |
| Zapůjčení náhradního přístroje nebo jeho části do 48 hodin od zahájení opravy v případě přetrvávajícího havarijního stavu analyzátoru |  |  |  |
| Aktualizace řídícího SW a upgrade HW dle doporučení výrobce |  |  |  |
| Reagencie |  |  |  |
|  | Ano/Ne | Reálná hodnota či poznámka (je-li relevantní) | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana) |
| Reagencie a spotřební materiál k provádění výše zmíněných analýz je validovaný výrobcem a splňuje veškeré požadavky vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro |  |  |  |
| Reagencie a spotřební materiál mají návody a bezpečnostní listy v českém jazyce |  |  |  |
| Identifikace reagencií, kalibrátorů a kontrol pomocí čárových kódů |  |  |  |
| Stabilita reagencií v analyzátoru. |  |  |  |
| PT |  |  |  |
| APTT |  |  |  |
| Fbg |  |  |  |
| AT3 |  |  |  |
| D-Di |  |  |  |
| Dodávka reagencií od objednání maximálně do 5 kalendářních dnů |  |  |  |
| V případě reklamace je prodávajícící povinen dodat kupujícímu nové, bezvadné zboží ve lhůtě do 5 pracovních dnů od doručení reklamace |  |  |  |
| Dodávka kontrolního materiálu s atestovanými hodnotami na normální a patologické hladině pro všechna výše uvedená vyšetření. Kontrolní materiál musí umožnit vyšetření PT,APTT,Fbg a AT3 z jedné lahvičky s vyjímkou D-Dimerů. |  |  |  |
| Promývací a čistící roztoky – garance nepřekročitelných nákladů na počty výkonů za rok |  |  |  |