| „Dodávka reagencií pro analyzátor krevních obrazů s pětipopulačním diferenciálem spojená s výpůjčkou analyzátoru pro Bohumínskou městskou nemocnici, a.s., 2025“ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pro číselné hodnoty v uzavřeném číselném intervalu min./max. platí že minimální/resp. maximální hodnota je uzavřená, tzn., že dodavatel může nabídnout pouze větší u min. požadované hodnoty resp. nižší u max. požadované hodnoty. |  |  |  |
| Analyzátor krevních obrazů s pětipopulačním diferenciálem |  |  |  |
| Přístroj | Ano/Ne | Reálná hodnota (je-li relevantní) | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana) |
| automatický analyzátor krevních obrazů |  |  |  |
| měření KO, KO+DIF |  |  |  |
| parametry (WBC,RBC,HGB,HCT, MCV, MCHC, RDW-SD,RDW-CV, PLT, MPV, Bas#, Bas%, Neu#, Neu%, Eos#, Eos%,Lym#, Lym%, Mon#, Mon%, IMG#, IMG%, NRBC#, NRBC%, PLT-I, PLT-H, PLT-O P-LCR, P-LCC, IPF, ESR) |  |  |  |
| výkon min 60 KO/h |  |  |  |
| činidlo na stanovení hemoglobinu bez kyanidu |  |  |  |
| materiál: plná krev, tělní tekutiny |  |  |  |
| nízký aspirační objem |  |  |  |
| jedna aspirační dráha pro manuální a automatický mód |  |  |  |
| automatická nebo manuální kalibrace |  |  |  |
| automatický podavač s kapacitou 30 zkumavek |  |  |  |
| integrovaná kompresorová jednotka |  |  |  |
| integrovaný systém kontroly kvality |  |  |  |
| dotyková obrazovka |  |  |  |
| integrovaná alfanumerická klávesnice |  |  |  |
| integrovaná čtečka čárových kódů a možnost použití ruční čtečky |  |  |  |
| načítání kontrol z USB flash disku a zálohování změřených dat na USB disk nebo síťovou adresu |  |  |  |
| komunikace přes LAN – obousměrné s LIS |  |  |  |
| možnost připojení tiskárny a počítače |  |  |  |
| kontrola hladin reagencií a odpadu |  |  |  |
| CE IVDR certifikace |  |  |  |
| měření sedimentace (není povinný parametr) |  |  |  |
| Součástí dodávky je záložní zdroj UPS sloužící k bezpečnému dokončení analýz v případě výpadku el. proudu |  |  |  |
| Součástí dodávky je externí tiskárna kompatibilní s předmětem výpůjčky |  |  |  |
| Služby zahrnuté v ceně nabídky po dobu výpůjčky |  |  |  |
| Kontrolní materiál pro denní kontrolu kvality na třech hladinách |  |  |  |
| Bezplatná doprava předmětu výpůjčky na místo, instalace a zaškolení obsluhy |  |  |  |
| Připojení předmětu výpůjčky do LIS |  |  |  |
| Řešení akutních servisních zásahů v pracovní dny, nástup na opravu do 24 hodin |  |  |  |
| Provádění servisních zásahů v pracovní době min. od 8:00 do 17:00 - pondělí až pátek |  |  |  |
| Servis včetně ceny dopravy technika na místo, servisního zásahu, ceny práce technika a ceny použitých náhradních dílů |  |  |  |
| Servisní preventivní prohlídka dle doporučení výrobce |  |  |  |
| Min. 1x ročně verifikace analyzátoru, BTK a vystavení protokolu o verifikaci |  |  |  |
| Pravidelná výměna dílů podléhající běžnému opotřebení podle doporučení výrobce (porouchané části), spotřební materiál (jehly, dávkovače, ventily, hadičky, těsnění, filtry…), tj. materiál, který je nutno dle návodu k použití v pravidelných intervalech vyměňovat/výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení |  |  |  |
| Zapůjčení náhradního přístroje nebo jeho části do 48 hodin od zahájení opravy v případě přetrvávajícího havarijního stavu analyzátoru |  |  |  |
| Aktualizace řídícího SW a upgrade HW dle doporučení výrobce |  |  |  |
| Reagencie |  |  |  |
|  | Ano/Ne | Reálná hodnota či poznámka (je-li relevantní) | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana) |