| Anesteziologický přístroj s monitorem vitálních funkcí 2022 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pro podrobné, číselně uvedené a neomezené (min./max. hodnotou) technické údaje platí toleranční pole +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, pokud není uvedeno jinak. Tzn., že zadavatel připouští u jednotlivých číselných hodnot použitých ve specifikaci parametrů přístrojového vybavení toleranční rozsah (odchylku) +/- 10 %, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) tyto hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pro číselné hodnoty v uzavřeném číselném intervalu min./max. platí že minimální/resp. maximální hodnota je uzavřená, tzn., že dodavatel může nabídnout pouze větší u min. požadované hodnoty resp. nižší u max. požadované hodnoty. |  |  |  |
| Anesteziologický přístroj |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana) |
| pojízdný přístroj – centrální brzda kol podvozku |  |  |  |
| použití pro děti a dospělé, obsluha a komunikace v ČJ |  |  |  |
| vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů s návratem měřeného vzorku plynu zpět do uzavřeného pacientského okruhu |  |  |  |
| připojení na standardní rozvody medicinálních plynů – vzduch, O2, N2O |  |  |  |
| přístroj je vybaven vlastním kompresorem – nevyžaduje přívod stlačeného vzduchu |  |  |  |
| mechanicky ovládané ACGO – připojení jednocestných okruhů |  |  |  |
| nezávislý výstup pro podání O2 (průtokoměr min. v rozsahu 0-10 l/min.) |  |  |  |
| elektronické průtokoměry medicinálních plynů s plně elektronickým směšovačem a s funkcí vizualizace spotřeby plynů v průběhu anestézie, nastavení celkového průtoku čerstvé směsi v rozsahu od min. 0 do 15 litrů/min s grafickým a digitálním zobrazením průtoků na displeji ventilátoru vč. parametru % O2 ve směsi |  |  |  |
| bezpečnostní systém záložního průtoku O2 |  |  |  |
| směšování čerstvé směsi plynů zabraňující hypoxické směsi |  |  |  |
| proudová odsávačka bronchů s příslušenstvím |  |  |  |
| autoklávovatelná nádoba absorbéru min. 1,5 L, výměna vápna za chodu bez rozpojení okruhu s alarmovou indikací, výhodou je vyhřívaná ventilová komora, s vestavěným systémem vyhřívání |  |  |  |
| odvod anesteziologických plynů (napojení na odsávání přebytečných plynů z pacientského okruhu) |  |  |  |
| držák na 2 kusy 10 l tlakových lahví součástí přístroje – na zadní straně |  |  |  |
| integrované osvětlení ovládacích prvků a pracovní plochy anesteziologa s volbou intenzity osvětlení |  |  |  |
| rozšířený monitoring FiO2 se zobrazením hodnoty FiO2 na displeji ventilátoru, sensor umístěný ve vyhřívané ventilové komoře |  |  |  |
| nedělená pracovní plocha na dokumentaci |  |  |  |
| systém současného uchycení dvou odpařovačů Interlock/Selectatec vč. odpařovačů - 1 ks sevoflurane a 1 ks isoflurane, oba s klíčovaným plněním |  |  |  |
| záložní bateriový zdroj zajistí provoz minimálně na 30 minut, platí také pro monitor VF |  |  |  |
| zásuvky na příslušenství, uzamykatelné |  |  |  |
| průtokové snímače INSP/EXP integrované ve ventilové vyhřívané komoře |  |  |  |
| napájení 230 V/50 Hz |  |  |  |
| interní rack pro vložení modulu plynové analýzy do anest. přístroje |  |  |  |
| minimálně 2 integrované elektrické zásuvky s vlastním jištěním |  |  |  |
| Ventilátor |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana) |
| kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu |  |  |  |
| ovládání - barevný dotykový displej min. 15" se zobrazením křivek v reálném čase: tlak, průtok, objem, smyčka plicní mechaniky, grafické vyobrazení průtokoměrů, parametry tlaků, objemů a časomíry na displeji ventilátoru |  |  |  |
| monitorace ventilačních parametrů (Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, smyčky plicní mechaniky, Tv, Mv, I:E, Frekv., R,C) |  |  |  |
| rychlé spuštění (nejdéle do 30 sec), jednoduchý testovací režim s možností jeho obejití v urgentních případech |  |  |  |
| pohotovostní režim STANDBY |  |  |  |
| grafické trendy min.24hodin, pro parametry: TVe, MV, PPeak, FiO2, EtCO2, Plat, PEEP, Pmean, Frek,BIS, se zobrazením min. 2 parametrů současně |  |  |  |
| tabulka trendů min.24hodin, pro parametry: TVe, MV, PPeak, FiO2, EtCO2, Plat, PEEP, Pmean, Frek, BIS, se zobrazením všech parametrů současně |  |  |  |
| inteligentní alarmový management se záznamem alespoň 50-ti událostí tzv. alarmový deník s výběrem a zobrazením zaznamenaného alarmu vč. zobrazení zaznamenaných ventilačních parametrů, které časově korespondují s vybraným alarmovým záznamem, dělením alarmů na fyziologické a technické dle jejich priority - vysoká, střední, nízká |  |  |  |
| funkce vypnutí alarmu vysoký/nízký pro MV, TVe, apnoe a CO2 |  |  |  |
| elektronicky řízený ventilátor s pohonem na AIR - systém stoupajícího měchu ve válci ve výdechu v zorném poli anesteziologa s ventilačními režimy: |  |  |  |
| objemová ventilace (VCV), tlakově řízená ventilace (PCV, PCV-VG) |  |  |  |
| synchronizovaná přerušovaná mandatorní ventilace/spontánní ventilace s tlakovou podporou (SIMV-V, SIMV-P, +PSV) |  |  |  |
| spontánní ventilace s tlakovou podporou (PSV) |  |  |  |
| objemová ventilace (VCV), tlakově řízená ventilace (PCV, PCV-VG) |  |  |  |
| Dechový objem VT 20 - 1500 ml |  |  |  |
| Inspirační pauza Tplat OFF, 5 - 60 % Tinsp |  |  |  |
| Inspirační tlak 5 - 70 cm H2O |  |  |  |
| Dechová frekvence f 4 - 100 dechů/min |  |  |  |
| Poměr I:E 4:1 až 1:8 |  |  |  |
| Rozsah PEEP PEEP OFF, 3 - 30 cm H2O |  |  |  |
| Výkon ventilátoru-max. průtok min. 110 l/min |  |  |  |
| průtokový trigger 0,5 - 15 l/min |  |  |  |
| tlakový trigger - 20 až - 1 cm H2O |  |  |  |
| apnea alarm |  |  |  |
| Monitor vitálních funkcí |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce |
| plně modulární koncepce (od stejného výrobce jako je výrobce anesteziologického přístroje) |  |  |  |
| použití pro děti a dospělé, obsluha a komunikace v ČJ |  |  |  |
| monitor instalovaný na otočném, pohyblivém rameni anesteziologického přístroje |  |  |  |
| tlačítka rychlé volby pro nejčastěji používané parametry |  |  |  |
| možnost transportu |  |  |  |
| akustické a optické alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti |  |  |  |
| pohotovostní režim STANDBY, uložení vlastní konfigurace monitoru |  |  |  |
| barevný, dotykový LCD displej min. 12" se zobrazením min. 8-mi křivek |  |  |  |
| režim obrazovky s grafickými minitrendy trendy, režim Intubace |  |  |  |
| vitální funkce (multiparametrový modul) |  |  |  |
| 3/5 svodové EKG |  |  |  |
| ST analýza, QT/QTc |  |  |  |
| základní arytmie |  |  |  |
| NIBP (auto/manual/STAT),teplota 2x |  |  |  |
| SpO2 (simulace NIBP, PI) |  |  |  |
| 2xIBP |  |  |  |
| kompletní příslušenství pro monitorované parametry (pro dospělé pacienty) |  |  |  |
| modul plynová analýza (Insp/Exp) s příslušenstvím (uživatel musí mít volbu instalace modulu plynové analýzy: monitor/anest. přístroj dle aktuální klinické potřeby), rychlost vzorkování 100-200ml/min: |  |  |  |
| O2 (paramagnetické) |  |  |  |
| N2O |  |  |  |
| CO2 |  |  |  |
| inhalační anestetika (automat. identifikace), MAC dle věku pacienta |  |  |  |
| alarmy plynové analýzy: Insp. Horní/dolní a Exp. Horní/dolní pro CO2, N2O, AA, O2 |  |  |  |
| veškeré moduly a příslušenství kompatibilní se stávajícími anesteziologickými přístroji a monitorovacím systémem na ARO z důvodu vzájemné datové kompatibility pro budoucí napojení do NIS, pro budoucí možnost náhledu na anesteziologické přístroje z centrální stanice ARO |  |  |  |
| možnost dovybavení o další moduly: BISx/4ch, NMT, EEG 4ch, IBP 2ch, SpO2, ICG,PiCCO II |  |  |  |